# HIFU Faz Dizilerinde Gauge-Uyumlu Yeniden Formülasyonla Örnek-Verimli Ters Odak-Noktası Sentezi

Arka plan. Heterojen dokuda 256 elemanlı bir HIFU faz dizisini istenen bir odağa yönlendirmek geleneksel olarak ters faz regresyonu olarak kurulur, ancak eşleme iki yönlü kötü-koşullandırılmıştır: ampirik olarak Q → faz bir-çoğa (en yakın komşu faz-vektörü dairesel-kosinüs benzerliği 0.002 ± 0.043, gürültüden ayırt edilemez) ve sistem sürekli bir gauge simetrisi taşır — her faza sabit +δ eklenmesi sıfır odak kayması ve %1’in altında yoğunluk değişimi üretir. Doğrudan deterministik regresyon bu kombinasyonu fit edemez.

Yöntem. Görevi 3 serbestlik dereceli (3-DOF) odak-noktası regresyonu olarak yeniden formüle ediyoruz: kompakt bir 3-B CNN (FocusPointNet, 0.89 M parametre) (log1p(Q), mask) girdisinden (x, y, z)’yi tahmin eder; transdüser fazları ardından analitik delay-and-sum hüzmelendirmesiyle sentezlenir, φ₀ = 0 sabitlemesiyle gauge’a oturtulur ve 5° adımlara kuantize edilir. Gauge simetrisi üç bağımsız yoldan doğrulandı — delay-and-sum denkleminden analitik türev, sentetik 256-eleman düzlem dizide en-küçük-kareler fit, ve ITÜ ortağımızın tam-dalga k-Wave simülasyonu — üçü de +20°’de 0 mm odak kayması ve <%1 yoğunluk değişimi raporlar.

Sonuçlar. 22 / 4 / 4 bölünmesinde üç rastgele seed ile FocusPointNet lateral RMS X için 4.63 ± 2.21 mm, Y için 2.69 ± 1.21 mm elde eder — 6 mm doğal odak çapının içinde — birleşik RMS 26.25 ± 4.61 mm, eksende uzun odak bölgesi tarafından domine edilir. Omurga ablasyonu (CNN / ResNet-3D / çok-ölçekli UNet-encoder) ve son-teknoloji DSNT ısı-haritası varyantı (nnLandmark / H3DE-Net 2025) eşdeğer lateral doğruluk verir: hassasiyet görev formülasyonunun bir özelliğidir, belirli bir omurganın değil. Aynı bölünmede beş kapalı-form klasik temele kıyasla FocusPointNet lateral X’te 3.0× ve Y’de 5.3× iyileşme sağlar (en güçlü klasik = ağırlıklı merkez: 13.82 / 14.23 mm); daha basit zirve-bulucular 64–80 mm’ye çöker, çünkü doku kırılması altında ısı tepesi hedeften 30–50 mm öteleniyor. 5° / 10° / 15° kuantizasyon çalışması, 5°’de %0.35’in altı yoğunluk hatası ve 0.1 mm’nin altı odak kayması doğrular; ayrık, gauge-sabit bir çıktı uzayını mümkün kılar.

Katkı. Bildiğimiz kadarıyla bu, HIFU faz dizisi ters sentezinin gauge-uyumlu, düşük boyutlu bir regresyon görevi olarak ilk yeniden formülasyonudur — altta yatan fiziksel simetriyi koruyarak tek-değerli ground truth’a ulaşır. Empirik gauge-ve-kuantizasyon karakterizasyonu klasik faz optimizatörleri için bağımsız değer taşır; örnek-verimli öğrenilmiş-lokalizasyon + analitik-hüzmelendirme hibrit pipeline’ı yalnızca 22 eğitim simülasyonundan focal-spot-altı lateral doğruluk elde eder.

Anahtar kelimeler: HIFU, faz dizisi, gauge simetrisi, odak-noktası regresyonu, delay-and-sum, faz kuantizasyonu, örnek verimliliği.